7. Axustes e mantemento
Unha vez rematadas as placas dos circuitos:
Facer un exame visual do estado das soldaduras verificando que non falta ningunha, nin están frias, nin curtocircuitan as pistas
- Verificar mediante un polímetro que non hai curtocircuitos entre alimentación e masa.
- Conecatr a limentación e verificar que as tensións son correctas e non hai ningún compoñente que se quente excesivamente. Despois de conectar a limentación fanse cinco transmisións de proba e en cada unha delas debe acenderse o led durante un tempo curto. Pasado este tempo volverá a acenderse cada minuto indicando a transmisión.
- Coas baterías cargadas ao máximo e as células solares recibindo a máxima intensidade de luz, axustar o potenciómetro do limitador para que a corrente subministrada polas células vaia polo transistor e non sobrecargue as baterías.

Mantemento:
Entre os datos transmitidos están os valores das tensións das células solares e das baterías así como a corrente de carga.
Verificar regularmente que as baterías manteñen a carga, especialmente nos dias de pouca luz e de baixas temperaturas.
Cada trimestre verificar que o sensor de humidade temperatura está limpo e limpar a superficie das células solares e a cúpula do piranómetro.
Anualmente facer unha revisión do estado dos cables e conectores procedendo a súa limpeza no caso de formación de óxidos.