DPTO. DE ELECTRÓNICA – I.E.S. “ESCOLAS PROVAL”
Avda. de Portugal 171
36350 Nigrán, Pontevedra

http://es.geocities.com/meteoproval
www.escolasproval.com
electronicaproval@yahoo.es

Título do Proxecto:	Estación Meteorolóxica
Grupo:	2º Curso do Ciclo Superior de Electrónica
Curso Académico:	2005-2006
Alumnos:	David González Guedella / Erasmo Iglesias Carro / Lucas de Santiago Gómez / Mario Álvarez Salinas / Rubén Rodríguez Álvarez / Samuel Roade Comesaña
Autor do Proxecto:	Javier Diz Bugarín
Profesores:	Javier Diz Bugarín / (ELECTRÓNICA ANALÓXICA) / F. Javier Darriba / (DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS) / J. Fernando García González / (DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS)
Data:	7 de abril de 2006

Usáronse os seguintes programas na realización deste proxecto:
- Textos	OpenOficce.org 2.0
- Simulación	Electronics Workbench 5.0c
Switch-Cad III
- Esquemas e planos	Orcad Release
                  Qcad

Índice
Páxinas
1. Prego de condicións...	1-1 a 1-2
2. Memoria.
  1. Descrición dos circuítos.
    1. Descrición xeral	2.1.1-1 a 2.1.1-3
    2. Fonte de alimentación	2.1.2-1 a 2.1.2-6
    3. Conversor A/D	2.1.3-1 a 2.1.3-2
    4. Microcontrolador e memoria	2.1.4-1 a 2.1.4-4
    5. Módulo de RF transmisor	2.1.5-1 a 2.1.5-2
    6. Sensores
      1. Humidade e temperatura	2.1.6.1-1 a 2.1.6.1-4
      2. Presión	2.1.6.2-1 a 2.1.6.2-2
      3. Piranómetro	2.1.6.3-1 a 2.1.6.3-2
      4. Pluviómetro	2.1.6.4-1 a 2.1.6.4-x
    7. Descrición xeral do receptor	2.1.7-1 a 2.1.7-2
  2. Simulación
    1. Simulación de célula solares e limitador	2.2.1-1 a 2.2.1-4
    2. Simulación da fonte de alimentación	2.2.2-1
  3. Características técnicas dos compoñentes
  4. Diagrama de fluxo	2.4-1
  5. Listado do programa	2.5-1 a 2.5-19
3. Normas	3-1 a 3-x
4. Planos e esquemas	4-1 a 4-28
  4.1 Emisor
  4.2 Receptor
5. Listado de compoñentes e materiais	5-1 a 5-x
6. Instruccións de montaxe
  1. Proceso de montaxe	6.1-1 a 6.2-2
  2. Cableado	6.2-1 a 6.2-x
7. Axustes e mantemento	7-1 a 7-x
8. Orzamentos	8-1 a 8-x

1. Prego de condicións
Este proxecto pretende ofrecer a posibilidade de construir unha estación meteorolóxica automática a centros educativos, institucións sen ánimo de lucro ou afeccionados á electrónica e co mínimo custo posible.

Constitución :
A estación meteorolóxica constará das seguintes partes:
- Sensores (analóxicos e dixitais).
- Módulo transmisor: ubicado na caseta meteorolóxica e que se encarga da recollida da información dos sensores así como o proceso dos datos, o almaceamento destes e/ou a súa transmisión.
- Alimentación: autónoma, con acumuladores recargables mediante paneis fotovoltaicos.
- Módulo receptor: ubicado a menos de 250 metros que se encarga de recibir os datos transmitidos, desmodulalos e convertilos ao formato USB.
- PC con conexión a Internet

Flexibilidade nos tipos de medidas:
No comenzo a estación meteorolóxica debe medir os seguintes parámetros:
- Humidade.
- Temperatura.
Pero pode medir outras variables meteorolóxicas como:
- Presión atmosférica.
- Intensidade luminosa visible.
- Radiación infravermella e ultravioleta.
- Velocidade do vento.
- Dirección do vento.
- Precipitacións.
- Estado da batería.
- Corrente subministrada polas células solares.
O circuíto deseñarase para admitir sensores que midan estes e outros parámetros.

Flexibilidade no proceso dos datos:
Os datos obtidos das distintas medicións e procesados pódense transmitir:
- Vía radio (Enlace con alcance inferior a 200m).
- Vía cable a través do conector IDC.
- A unha memoria de almaceamento en tarxeta SD.
Se a distancia entre o transmisor e o receptor é maior do alcance antedito o enlace por radio precisaría dun emisor de maior potencia e dunha fonte de alimentación e baterías de maior capacidade, polo que se se pode recurrir a ler os datos gardados en EEPROM mediante un ordenador portátil ou a extraer a tarxeta SD que garde os datos durante moito tempo e substituila por outra baleira.
O circuíto deseñarase para admitir esas posibilidades.

Compoñentes:
Os sensores, materiais e compoñentes empregados serán de fácil adquisición, de uso común e a ser posible económicos e incluso reciclados.

Fiabilidade:
As medidas obtidas na estación meteorolóxica deben ser fiables. Para garantir isto, durante o primeiro ano compararanse as medicións obtidas con este deseño coas recollidas polos medidores clásicos, e que se envían ao Instituto Nacional de Metereoloxía, mantendo os sensores e medidores na mesma situación. Se é preciso introduciranse correccións oportunas no proceso dos datos ou nos tipos de sensores.

2.1.1 Descrición xeral
A estación meteorolóxica do proxecto comprende dúas partes diferenciadas:
- Transmisor de datos.
- Receptor de datos.

Transmisor:
Irá situado no interior dunha caseta metereolóxica e encargaráse de medir os parámetros físicos, almacealos e/ou transmitilos.
O seu deseño flexible permítelle conectar diferentes sensores e tratar os datos de diferentes maneiras.
Está constituído polos seguintes elementos (Figura 1):
        Fig1.Transmisor
- Microcontrolador que é o encargado de ler secuencialmente, cada minuto, a información subministrada polos diferentes sensores, procesando os datos e enviándoos ao transmisor e/ou as memorias. O resto do tempo permanece no estado de repouso para minimizar o consumo da batería.
- Sensores con saída analóxica como os de presión, radiación ultravioleta, radiación infravermella, luz visible, voltaxe das células solares, voltaxe das baterías, corrente de carga das baterías, etc.
  Estes sensores van conectados a un conversor A/D.
- Sensores con saída dixital como os de humidade, temperatura, velocidade do vento, dirección do vento, precipitación, etc.
  Estes sensores van conectados directamente ao microcontrolador.
- Memorias que permiten almacear datos de poucos días (memoria flash EEPROM) ou de meses (tarxeta de memoria SD).
- Transmisor de RF que permite enviar os datos vía radio, en modulación de frecuencia a 433MHz, a un receptor ubicado non moito máis lonxe dunha centea de metros. O uso de memoria EEPROM permite transmitir datos presentes e pasados con redundancia o que evita a perda dos mesmos por fallos de curta duración do enlace ou do receptor.
- Conector IDC/Porto serie que permite conectar un ordenador para a recollida de datos anulando o enlace por radio.
- Alimentación constituída por dúas baterías tipo AA recargables mediante células solares. A tensión destas baterías elévase mediante un conversor DC/DC.

O circuíto do transmisor vai montado en caixa estanca ubicada no interior da caseta meteorolóxica.
No exterior da mesma e na parte superior sitúase o plano de terra da antena xunto coas células solares e os sensores de radiación.
O sensor de Humidade/Temperatura vai situado no interior da caseta ao lado do termómetro e do higrómetro convencionais.
Os sensores de precipitacións, velocidade e dirección do vento deben ir separados da caseta en enlazarán co circuíto principal via cable ou enlace infravermello.

Receptor:
Irá situado na proximidade do ordeador que recolle os datos ou dunha conexión de rede a Internet. O seu deseño flexible permítelle estas opcións ou tamén a conexión directa co transmisor.
Está constituido polos seguintes elementos (Figura 2):
- Módulo externo de recepción que se encarga de recibir os datos por radio a través dunha antena e levalos a un desmodulador de onde sairán en formato serie por un cable de tres fíos.
  Debe ser totalmemte estanco e incorporará un plano de terra para a antena
- Convertedor Serie/USB ubicado nunha pequena caixa de plástico que leva dous conectores externos de entrada e saída o que permite usar o deseño para calquer outra aplicación que requira esta conversión.
- Ordeador + SAI + software de proceso de datos.
- Déixase a posibilidade, para o futuro inmediato, de usar un módulo TCP/IP alimentado por unha pequena SAI (alimentación ininterrompida) o que permite conectalo a Internet via conector de rede, evitando así o uso de ordenador + SAI para almacear os datos

        Fig2.Receptor

2.1.2 Fonte de alimentación

Unha das características máis salientables desta estación meteorolóxica é que non precisa ningunha fonte de enerxía externa. A enerxía obtense de dous acumuladores que se cargan coa corrente proporcionada por dúas células solares.

Requerimento enerxético:
Según datos da estación meteorolóxica do monte Aloia a radiación solar mínima diaria é de dúas horas en inverno e de oito horas en verán.
Usando células solares de 4.8V @ 80mA terase unha potencia mínima de:
2 h/día x 80mA x 4.8V = 768mWh/día en inverno e
8 h/día x 80mA x 4.8V = 3072mWh/día en inverno.
Considerando un consumo medio do transmisor de 2mA alimentado a 4V requírese unha enerxía diaria de 192mWh/día.
Se o sistema debe ter unha autonomía de sete días o requerimento enerxético será de 1344mWh.
As dúas células proporcionan sobradamente a enerxía requerida para este consumo e autonomía, tendo en conta as perdas que haberá nas células, acumuladores, diodos, elevador, etc.
Usando dous acumuladores tipo AA de Ni-MH a capacidade destes deberá ser de 1344mWh/2.4V =560 mAh permitindo a descarga total, ou de 1120mAh deixando que se descarguen ata o 50%, polo que esa debe ser a capacidade mínima requerida.
Úsanse dous acumuladores recargables de Ni-MH de 2500mAh que cubren sobradamente o requerimento enerxético.

Tensión de alimentación:
Para as células solares usadas existían dúas posibilidades:
- Usar catro acumuladores e alimentar o circuíto directamente dende eles.
- Usar dous acumuladores e elevar a tensión mediante un convertedor DC/DC.
Elexiuse esta última por dúas razóns:
- Conseguir unha tensión moi estable, que non se podería ter tomandoa directamente dos acumuladores xa que a tensión destes depende do estado de carga.
- Maximizar o rendemento das células solares con luz difusa (ceo nubrado) xa que nestas condicións non son capaces de subministrar os 4.8V polo que deixarían de cargar aos acumuladores, ocorrendo esto sobre todo no inverno. Así usando menos acumuladores (menor tensión) desperdíciase parte da enerxía aportada polas células cando están a pleno sol pero aproveítase a enerxía durante máis horas e con menos intensidade luminosa

Circuíto:
Na figura 1 podense ver os elementos que constitúen a fonte de alimentación. En primeiro lugar están dúas células solares que son as que cargan as baterías, e entre células e batería hai un limitador de corrente que actúa cando as baterías están cargadas. O último bloque é o coversor DC/DC que se emprega para elevar a tensión que entregan as baterías.

Figura 1: Esquema da fonte de alimentación.
Na seguinte táboa resúmense as características máis importantes das dúas células solares en dúas condicións diferentes (día de verán a pleno sol, e día de inverno tamén a pleno sol):

Valores a pleno sol en verán	Valores a pleno sol en inverno
Vso=4.8V en circuíto aberto e a pleno sol	Vso=4,73V medidos en circuíto aberto e a mediodía un día de sol en inverno
Isc=80mA	Isc=73,8mA en vacío. Con carga de 100Ω, 4,47V@45mA

Cada unha das células solares está conectada ao resto da fonte de alimentación a través dun diodo Schottky que impide que a corrente circule dende unha delas á outra cando teñen diferente tensión debido a que unha está máis iluminada que a outra, ou a que as súas características no son exactamente iguais.
O circuíto formado polos catro diodos en serie D4, D9, D10 e D11, a resistencia de R9, o potenciómetro R10 e o transistor Q1, é un limitador que deriva á masa a corrente que proporcionan as células solares cando as baterías están cargadas, evitando que se deterioren por sobrecarga.
O diodo D6 impide que as baterías se poidan descargar a través do limitador de corrente.
A resistencia R6 permite obter información da corrente que circula a través dela (que é a corrente que están proporcionando as células solares) e tamén da tensión á que están cargadas as baterías para poder monitorizar o seu estado.
O seguinte paso é elevar a tensión, proceso do que se encarga o conversor DC/DC constituído polo circuíto integrado LT1303 mailos compoñentes asociados.
O LT1303 é un conversor DC/DC que permite ter unha tensión de saída de ata +5V partindo de tan só +1,8V, cunha intensidade máxima de 200mA se a entrada é de 2V. ademais pode ter moi baixo consumo en repouso e incorpora un detector de batería baixa, que é axeitado para traballar con equipos alimentados por baterías onde o consumo de enerxía é unha característica crítica.
As principais características do LT1303 son as seguintes:
- Entrega 200mA a +5V cunha entrada de +2V.
- Tensión de alimentación mínima de +1.8V e máxima de +10V.
- Ata un 88% de eficiencia.
- 120μA de consumo en repouso.
- Detección de batería baixa.
- 500mW de potencia máxima disipada.
  Figura 2: Esquema básico dun conversor DC/DC
Na figura 2 pódese ver a topoloxía básica dun conversor DC/DC elevador de tensión.
O xerador de pulsos conectado á base do transistor controla o tempo que este permanece saturado ou en corte e polo tanto, o factor do que depende a tensión de saída.
Cando a base de Q1 recibe un pulso, o transistor entra en saturación, polo tanto a tensión entre colector e emisor é case cero, o que significa que a bobina pode completar un circuíto eléctrico ó ter un extremo conectado á tensión de entrada e o outro a masa a través do transistor. Nesta situación, a corrente que circula pola bobina aumenta e fai que se acumule enerxía nela en forma de campo magnético.

Cando cesa o pulso que se estaba aplicando na base do transistor Q1, este pasa a estar en corte e, polo tanto interrómpese o paso da corrente que antes circulaba a través del. Como a intensidade na bobina non se pode anular instantaneamente, esta invirte a súa tensión (creándose unha forza contraelectromotriz) que mantén a corrente subminstra enerxía ao condensador C2 e a carga R1 a través de D1.
Cando o transistor Q1 volve a pasar outra vez a conducción, repítese o ciclo anterior, pero como agora D1 está en corte, C2 é quen subministra enerxía á carga.
O valor medio da tensión na bobina ten que ser cero (iguais a área positiva e negativa, figura 3).
δT·VL=(1-δ)T·(VS-Ve)
δT·Ve=(1-δ)T·VS-(1-δ)T·Ve
VL(δT+1-δ)T=(1-δ)T·VS
VL=(1-δ)VS
Figura 3: Formas de onda na bobina.

iL
vB
vL
δT
(1-δ)T

T
Ve

t

t

t

Para facer unha fonte de alimentación completa con este elevador, habería que engadir un elemento de protección frente a sobreintensidades e/ou curtocircuítos e un regulador de tensión que manteña a tensión de saída estable ainda que haxa pequenas variacións na entrada ou na carga.
O circuíto integrado LT1303 leva un conversor DC/DC de este tipo con elementos adiccionais. Pódense distinguir nel os seguintes bloques (figura 4): Comparador de tensión con histérese C1 que compara a tensión de saída cunha tensión de referencia de 1,24V.
Figura 4: Diagrama de bloques do LT1303
- Oscilador e etapa excitadora (A3).
- Conmutador Q1A.
- Sensor de corrente formado por C2, R1 e Q2A.
- Detector de batería baixa C3.
Comparando coa figura 2, o conmutador Q1A está dentro do circuíto integrado. A bobina L1, os condensadores C1 e C2 e o diodo D1 son compoñentes externos e correspóndense en ambas figuras.
Cando a tensión na entrada negativa de C1 (unha parte da tensión de saída obtida mediante un divisor resistivo formado por R2 e R3) é maior que os +1,24V da tensión de referencia, a saída de C1 pasa a nivel baixo. C2, A3 e o oscilador desconéctanse sen que circule corrente. En ese estado só a fonte de tensión de referencia e C1 consumen corrente, aproximadamente 140μA.
Cando a tensión na entrada negativa de C1 baixa por debaixo da tensión de referencia, a saída pasa a nivel alto habilitando o oscilador, o comparador de corrente C2 e a etapa excitadora A3. A corrente en repouso aumenta ata 2mA. Q1 entón pasa a zona de saturación controlada, normalmente durante 6μs ou ben ata que o comparador de corrente C2 actúe (o que primeiro aconteza). O conmutador desconéctase durante aproximadamente 1,5μs, e logo vólvese a conectar.
C2 mide a corrente que circula a través da resistencia de 3Ω (R1). Se aumenta a corrente aumenta a caída de tensión en R1. Se a corrente en Q1A acada 1A, como por construcción a corrente de colector de Q2A é o 0,6% da corrente de colector de Q1A, por R1 circularán 6mA. Cando a tensión en R1 sobrepasa lixeiramente os +18mV (correspondentes a 1A de corrente de saída), a saída de C2 ponse a nivel alto, truncando o pulso, e aumentando o tempo que permanece apagado, de maneira que se decrementa o ciclo de traballo. O tempo de resposta de C2 é o que determina o mínimo tempo que pode estar encendido, que aproximadamente son 300ns.
Se a tensión na saída varía por cambios na tensión de entrada ou na carga, como se toma unha mostra da tensión de saída, a tensión da mostra tamén varía e C1 actúa sobre o oscilador en función de esa tensión.
Por último, conectado á saída da fonte de alimentación hai un condensador de 100μF para filtrar a tensión de rizado e que a tensión sexa o máis estable posible para alimentar ó resto do circuíto.

2.1.3 Conversor A/D
O circuíto integrado MCP 3208 é un conversor analóxico/dixital que admite ata 8 canles de entrada permite sacar os sinais dixitas por unha saída serie mediante un interfaz SPI .

Características:
- 12 bits de resolución
- 8 canles de entrada (max)
- Incorpora interfaz serie SPI
- Tensión alimentación entre: +2.7V e +5.5V
- Entradas normais (8) ou seudo-diferenciais (4).
- Velocidade máxima de mostraxe 100ksps a 5V, 50ksps a 2.7V
- Consumo:
  En espera 500nA (típ.) a 2uA(max.)
  En activo 400uA (max.) a +5V
- Marxe de temperatura de funcionamento -40ºC a 85ºC

Funcionamento:
O esquema de bloques interno do MCP3208 (Figura 1) consta dos seguintes elementos:
- Multiplexador: permite seleccionar unha de entre as oito entradas dispoñibles en modo normal, ou das catro dispoñibles en modo diferencial. O modo de cada entrada debe configurarse antes de facer a conversión.
- Circuíto de mostraxe e retención (S&H) que toma mostras do sinal seleccionado, á frecuencia do reloxio e as mantén o tempo suficiente para poder convertelas.
- Conversor A/D propiamente dito que é do tipo rexistro de aproximacións sucesivas e que para funcionar precisa un comparador, un rexistro de aproximacións sucesivas, un DAC, un encravamento e un circuíto lóxico.
  Cada mostra mantense nun condensador durante 1.5 ciclos de reloxio comezando no cuarto flanco de subida deste e despois de recibir un bit de inicio.
  Logo úsase a carga do condensador de S&H para producir código dixital de saída de 12 bits. É posible acadar velocidades de conversión de ata cen mil mostras por segundo (100Ksps).
- Un rexistro de desprazamento que colle os doce bits en paralelo e os saca en formato serie compatible co formato SPI de catro fíos.

Fig1. Esquema de bloques do C.I MCP 3208

2.1.4 Controlador e memoria
O microcontrolador ATMEL 89C2051 empregado nesta estación recibe os datos proporcionados polos sensores e logo de procesalos os envía simultáneamente: á memoria integrada na estación (circuíto integrado 24LC64) e, mediante un enlace de radio, a un ordenador onde se almacean tódolos datos para o seu tratamento e posterior publicación.
Características principais do microcontrolador:
- Compatible coa familia 51 de Intel.
- 2KB de memoria flash reprogramable.
- Funciona con tensións entre +2.7V e +6V.
- Memoria RAM interna de 128 Bytes.
- 15 líñas de entrada/saída programables.
- Seis fontes de interrupción.
- Modos de funcionamiento en baixo consumo.
- 2 contadores de 16 bits.

Características principais da memoria:
- Interface serie I2C.
- 64Kbit (8Kx8) de capacidade.
- Tensión de alimentación entre +4.5V e +5.5V.
- Entrada para habilitación de escritura.
- Lectura de datos aleatoria ou secuencial.
- Soporta máis dun millón de ciclos de lectura e escritura.

Funcionamento:
O microcontrolador AT89C2051 ten dous portos: P1 de 8 bits e P3 de 7 bits.
Para recibir os datos dos sensores dixitais emprégase o porto paralelo P1, e para os datos dos sensores analóxicos utilízase o porto serie do microcontrolador, xa que o convertedor A/D MCP3208 inclúe un conversor paralelo/serie.
Ademais, o sensor de temperatura e humidade tamén envía os datos en formato serie, e entrarán por este porto do microcontrolador.
O AT89C2051 dispón, ademais do modo de funcionamento normal, de dous modos adicionais nos que o consumo é reducido, cando non se precisa que o micro esté en funcionamento.
- Modo “repouso”: neste modo a CPU está en modo “durmido” mentras os periféricos permanecen activos. O modo de saír de este estado é mediante software.
- Modo “power-down” (alimentación baixa): neste modo o oscilador do microcontrolador detense, e a instrucción que invoca este modo é a última instrucción executada. A única forma posible para saír de este modo é mediante un “reset” de hardware. Mantén o contido da RAM.
A maior parte do tempo permanece en modo repouso, e cada minuto “desperta” mediante unha interrupción do temporizador para ler os datos dos sensores, procesalos e envialos mediante enlace RF. Unha vez enviados, vólvese a poñer en repouso para reducir o consumo de enerxía.
Dado que a comunicación por radio co ordenador non é bidireccional, o microcontrolador non pode saber se o ordenador recibiu correctamente os datos ou non, e por ese motivo ademais de envialos por radio almacéanse na memoria 24LC64 de maneira que se poidan recuperar os datos no caso de que haxa algún problema na comunicación por radio.
Esta memoria utiliza un protocolo de comunicación bidireccional mediante un bus de dous fios. O bus debe estar controlado por un dispositivo maestro que xera o sinal de reloxio, controla o acceso ao bus e xera as condicións de arranque e parada cando a memoria traballa como escrava. Ambos dispositivos (maestro e escravo) poden traballar como transmisor ou receptor, pero será o dispositivo maestro quen determine en que modo funciona cada un de eles.
A memoria 24LC64 utiliza o seguinte protocolo:
- A transmisión de datos debe comenzar só cando o bus non está ocupado.
- Durante a transmisión de datos, a liña de datos debe permanecer estable durante o tempo en que o sinal de reloxio esté a nivel alto. Se se producen cambios na liña de datos no tempo en que o sinal de reloxio está a nivel alto, estes interpretaránse como bits de inicio ou de parada.
- Considérase que o bus non está ocupado cando o liña de datos e de reloxio permanecen a nivel alto.
- Unha transición de nivel alto a baixo na liña de datos, mentres o sinal de reloxio está a nivel alto, implica un bit de inicio. Todos os comandos deben estar precedidos desta condición de inicio.
- Unha transición de nivel baixo a alto na liña de datos, mentras a liña de datos permanece a nivel alto, é considerada como un bit de parada, e tódalas operacións deben rematar con esta condición.
- Un dato considérase válido cando despois do bit de inicio a liña de datos permanece estable durante o tempo que dure a nivel alto o sinal de reloxio. Os datos deben cambiar durante o periódo en que o sinal de reloxio está a nivel baixo. Isto é un pulso de reloxio por bit de datos. O número de bytes de datos transferidos entre o bit de inicio e o de parada é determinado polo dispositivo maestro e teóricamente é ilimitado, ainda que só os sesenta últimos poden ser almaceados durante unha operación de escritura.
- Despois do bit de inicio, o byte de control (Figura 1) consta de:

        Código de control Bits de sel. de chip Bit de L/E
        Bit de inicio Dirección do “escravo” Bit de recoñecem.
Fig1. Byte de control

  Un código de control de catro bits que para a memoria 24LC64 debe ser	1010B para operacións de escritura e lectura.
    Tres bits de selección de chip. Estes tres bits permiten o uso de ata oito memorias 24LC64 no mesmo bus e determinan cal dos dispositivos é accesible en cada momento.
    Un bit que define que tipo de operación se vai facer: si é “un” estase seleccionando unha operación de lectura, e si é “cero” de escritura.
- Os dous bytes seguintes indican a dirección do primeiro byte de datos. Como só se usan A12 a A0, os tres bits de maior peso da dirección non se deben ter en conta. Primeiro transmítense os bits de máis peso seguidos dos de menor peso.
- Despois das condicións de inicio, a memoria monitoriza o bus de datos verificando o tipo de dispositivo identificado como transmisor. Unha vez recibido o código 1010 e os apropiados bits de selección de dispositivo, as saídas do dispositivo escravo emiten un sinal de recoñecemento na liña. En función do estado do bit de lectura/escritura, o 24LC64 selecciona unha operación de lectura ou escritura.
- Os bits de selección de chip A2, A1 e A0 pódense usar para ampliar as dirección contiguas de espacio de memoria ata 512Kb, engadindo ata oito 24LC64 no mesmo bus. Neste caso, o software debe usar o bit A0 do byte de control como un bit de dirección (A13), A1 como bit de dirección A14, e A2 como bit de dirección A15. Non é posible a lectura secuencial en memorias contiguas.
A continuación descríbense as operacións de escritura na memoria 24LC64:
Escritura dunha palabra (Figura 2): despois das condicións de inicio, código de control, selección de chip e bit de escritura/lectura que son enviados polo dispositivo “maestro” o receptor “escravo” sabe que a continuación chegará o byte de maior peso da dirección se se envía un bit de recoñecemento durante o noveno ciclo de reloxo. Polo tanto, o seguinte byte transmitido polo “maestro” é o de maior peso da dirección e escribirase no punteiro de dirección do 24LC64 e o seguinte byte é o de menos peso da dirección. Despois de recibir outro sinal de recoñecemento dende o 24LC64, o “maestro” debe transmitir os datos a escribir na posición de memoria direccionada.
     B.I Byte de control Byte alto (direcc.) Byte baixo(direcc.) Dato	Paro
        Rec Rec Rec Rec
Fig2. Escritura dunha palabra
- Escritura de páxina: o byte de control de escritura, palabra de dirección e o primerio dato transmitido ao 24LC64 débese realizar do mesmo xeito que para a escritura dunha palabra, pero en vez de xerar un bit de parada, o dispositivo maestro transmite ata 31 bytes máis que son temporalmente almaceados no buffer de páxina incluido no 24LC64, e escríbense na memoria unha vez que se transmite o bit de parada.
- Protección contra escritura: a pata WP permite protexer contra escritura as direccións de memoria 0000 a 1FFF cando se conecta a VCC. Se se conecta a VSS ou se deixa flotante, esta protección estará deshabilitada.

2.1.5 Módulo de RF
O circuíto RTFQ1 é un transmisor de RF en frecuencia modulada feito con tecnoloxía de circuíto híbrido de capa grosa. A frecuencia da portadora é de 433.92MHz.

Características:
- Tensión de alimentación: entre +2.1V e +4V
- Consumo típico: 7mA (100nA en repouso, entrada EN a nivel baixo)
- Nivel de saída: +5dBm nunha carga de 50 Ω
- Frecuencia: 433.92MHz
- Desviación de frecuencia: 30KHz
- Temperatura de funcionamento: -25ºC a +80ºC
- Velocidade máxima de transmisión: 9,6Kbps
- Alcance máximo de 75m en interior ou 250m en campo aberto

Descrición
Este módulo de RF, miniaturizado, permite facer enlaces para transmitir datos vía radio á frecuencia de 433,92 MHz. Está fabricado con tecnoloxía de capa grosa (compoñentes sobre soporte cerámico, unidos mediante tintas conductoras e resistivas curadas nun forno a altas temperaturas) o que lle proporciona unhas características electrónicas extremadamente estables nunha ampla gama de temperaturas. Non posúe compoñentes axustables.
O circuíto obedece ao esquema de bloques da figura 1

Fig1. Esquema de bloques do módulo transmisor de RF

Mediante un PLL modúlase a frecuencia dun oscilador controlado por cristal de cuarzo. O sinal modulador constitúeno os pulsos que veñen do microcontrolador.
O sinal xa modulado en frecuencia vai a un amplificador sintonizado de RF e deste á saída da antena.
Unha entrada de habilitación (EN) permite habilitar/deshabilitar o PLL e o amplificador de RF facendo que o consumo se reduza de 7mA a uns 100nA.

2.1.6.1 Sensor de humidade e temperatura

O sensor SHT15 está feito con tecnoloxía CMOS. Este sensor converte os valores da humidade e temperatura exterior en sinais analóxicos. Ademais amplifica estes sinais analóxicos e os transforma en sinais dixitais a través dun conversor A/D de 14 bits. Estes sinais son correxidos por unha memoria de calibración que leva no seu interior e transmítense á saída en formato serie.

Características máis importantes

Alimentación: Entre 2.4V e 5.5V.
Consumo: 550μA
Consumo en repouso: 0.3μA
Frecuencia do reloxo: Entre 1MHz e 10MHz.
Resolución: 0.03% RH (Humidade relativa) e 0.01% ºC.
Histérese: +/- 1% RH e +/-1% ºC.
Resposta no tempo con respesto a humidade: 4s.
Resposta no tempo con respesto a temperatura: Entre 5s e 30s.
Marxen da humidade: Entre 0% e o 100% da RH.
Marxen da temperatura: Entre – 40ºC e 120ºC .

Figura 5: Precisión absoluta da humidade relativa
Precisión do sensor de humidade: Entre o 10% e o 90% da RH ten unha
        precisión de +/- 2% , fóra desta marxe pérdese
        precisión, (arredor do +/-4%). (Fig 1).

Figura 6: Precisión na medida da temperatura
Precisión do sensor de temperatura: Entre 0ºC e 50ºC ten unha precisión de
        +/- 0.5ºC, fóra desta marxe, pérdese
        precisión.(Fig 2).

Funcionamento
O SHT15 ten un sensor de humidade constituído por un polímero capacitivo e un sensor de temperatura “Bandgap”.

Os sensores, de humidade e temperatura, captan os parámetros de humidade e temperatura exterior e os transforman en sinais de tensión. Estes sinais análoxicos son amplificados e pasados a forma dixital mediante un conversor A/D de 14 bits. Despois son correxidos por unha memoria que leva no seu interior datos da calibración feita en fábrica.

Un interfaz serie (Bidireccional de 2 fíos) converte a transmisión de datos de paralelo a serie e permite a súa extracción pola pata de conexión de datos. Este interfaz serie incorpora un conversor de redundancia cíclico (CRC) que é un método de detección de erros que poden darse no momento da transmisión de datos. A velocidade de transmisión dos datos serie ven marcada pola frecuencia do reloxo (SCK).

O SHT15 ten dúas patas máis de conexión, aparte da de datos (DATA) e reloxo (SCK) que son: VDD (Alimentación) e GND (Masa).
Figura 7: Diagrama de bloques

O SHT15 funciona normalmente cunha marxe de temperaturas entre -20ºC e 60ºC. Se a humidade relativa é elevada, limítase a marxe de temperaturas a que se poderá utilizar.

Figura 8: Condicións aconselladas de funcionamento

Fóra da zona recomendada (condicións normais) da un erro de precisión que pode chegar ata o +/- 3%RH (% de humidade), ademais fóra da zona recomendada o sensor está exposto a unhas condicións que aceleran o envellecemento do sensor.

O sensor de humidade e temperatura SHT15 debe colocarse afastado de elementos emisores de calor, no caso que esté situado nunha placa con outros elementos, xa que o sensor de humidade debe estar á mesma temperatura que o aire para que os datos medidos sexan correctos. O lugar onde esté colocado debe estar ben ventilado e separado do cobre das placas de circuíto impreso mediante unha lámina illante térmica para que non haxa transmisión de calor.

Sensor de presión
O Sensor de presión MPXA6115A mide a presión absoluta do aire mediante un transductor piezorresistivo, elemento composto por materiais cristalinos que ao deformarse fisicamente pola acción dunha presión, xeran un sinal eléctrico débil. O sensor de presión MPXA6115A leva incorporado un amplificador operacional bipolar (2 etapas) (Figura 1) para elevar o sinal analóxico de saída. Tamén leva incorporada unha rede de resistencias de película fina co fin de compensar a temperatura, xa que o transductor piezorresistivo é sensible aos cambios de temperatura.
       Figura 9: Diagrama de bloques
O sensor leva no encapsulado un orificio P1 (Figura 2) que permite o paso da presión a medir.
O xel de fluorsílice illa o chip e as súas conexións metálicas para evitar a oxidación. pero permite o paso do sinal de presión cara o diafragma .

Figura 10: Esquema interno do sensor de presión
Características máis importantes
Alimentación: Entre + 4.75V e + 5.25V.
Marxe de presión: Entre 15KPa e 115KPa.
Marxe de temperatura: - 40 ºC e 125 ºC.
Máximo erro: 1.5% entre 0ºC e 85ºC.
Tensión de saída a plena escala: 4.7Vdc.
Precisión: ±1.5% da tensión de saída a plena escala.
Consumo: 6mAdc.
Tempo de resposta: 1ms.
Sensibilidade: 45.9 mV/KPa.

Figura 11: Tensión de saída en función da presión

2.1.6.3 Piranómetro
O piranómetro CS300 mide a radiación solar mediante un detector fotovoltáico de silicio con corrección en coseno.
Características máis importantes:
Alimentación: Non precisa .
Precisión: +/- 5% da radiación total diaria.
Precisión con respecto á temperatura: < 1% de 5ºC a 40ºC.
Variación con respecto ao tempo: < 1% por ano.
Marxe de temperatura: - 40ºC a 55ºC.
Humidade relativa: Entre 0% e 100%.
Saída: 0.2 mV/ Wm-2 (220mV a pleno sol, 1000 w/m2 aprox.)
Dimensións: 2.4 cm de diámetro e 2.5 cm de altura.
Peso: 65gr con 2 metros de cable.
Marxe de medida: Dende 0 ata 320 mV
Marxe espectral: Dende 300 a 1100 nm.
O piranómetro mide arredor do 90% da enerxía solar, a comprendida entre 300 e 1100 nm tal como se amosa na Figura 1.

Figura 12: Marxe espectral
A resposta en coseno ou Lambertiana refírese ao decremento na resposta dun sensor plano a medida que a fonte de radiación se desvía da súa vertical.
Un sensor con superficie plana e sen corrección de coseno mediría menos a medida que o sol se fora desviando do cénit. Se se pon enriba do sensor un disco translúcido de material branco corríxese este decremento e cunha parede ó redor do disco bloquéase a radiación en ángulos baixos, isto é o chamado deseño en “castelo”. Este deseño é eficaz pero atrapa auga e pó que bloquean a luz e da lugar a lecturas baixas. Para evitar isto úsase un difusor tipo cúpula que repele a auga e o pó facendo desta forma que o sensor sexa autolimpable.
O sensor de radiación cunha boa corrección de coseno está deseñado para medir con precisión a radiación solar através dos distintos cambios do ángulo que se producen ao longo do día. Os valores de saída son proporcionais aos do ángulo de radiación solar, así pois, acadará os seus valores mínimos o amencer e o anoitecer, coincidindo cos valores mínimos do ángulo de radiación e os seus valores máximos a pleno día. Un sensor cunha boa corrección de coseno terá a mesma precisión en verán que en inverno pese a que en inverno os ángulos de radiación solar sexan menos perpendiculares.

O CS300 vai cuberto por un protector en forma de cúpula para evitar que a auga quede enriba e poda falsear as medidas. Para evitar a condesación a cúpula é sólida.

Vai montado sobre unha superficie plana que leva tres parafusos que permiten nivelar o sensor coa axuda do nivel de burbulla.

Tódolos sensores de radiación teñen un erro de Azimuth que se manifesta como a diferencia que existe entre as medicións da mañá e da tarde, este erro é menor que o erro de coseno e para minimizalo calíbranse os sensores co cable apuntando cara ó norte (Hemisferio norte), deste xeito a maior parte do erro de Azimuth queda correxido na calibración.

O piranómetro CS300 está calibrado para dar 0,2mV/W.m-2 de saída. A saída de tódolos sensores de radiación tende a decrementarse co paso do tempo. Neste, o decremento é arredor do 1% cada ano.

2.1.7 Módulo receptor de RF
Circuíto híbrido receptor:
O circuíto RRFQ1 é un receptor de RF en frecuencia modulada feito con tecnoloxía de circuíto híbrido de capa grosa. A frecuencia da portadora é de 433.92MHz.

Características:
- Tensión de alimentación: entre +4.5V e +5.5V
- Consumo típico: 5.7mA
- Consumo máximo en repouso: 100nA
- Nivel de saída: -70dBm
- Frecuencia: 433.92MHz
- Sensibilidad: -103dBm
- Temperatura de funcionamento: -25ºC a +80ºC
Descrición
Este módulo de RF, miniaturizado, permite a recepción de datos vía radio, á frecuencia de 433,92 MHz. Está fabricado con tecnoloxía de capa grosa (compoñentes sobre soporte cerámico, unidos mediante tintas conductoras e resistivas curadas nun forno a altas temperaturas) o que lle proporciona unhas características electrónicas extremadamente estables nunha ampla gama de temperaturas.
Non posúe compoñentes axustables.
O circuíto obedece ao esquema de bloques da figura 1

Fig1. Esquema de bloques do módulo receptor de RF

A través da antena recíbense os datos que modulan a frecuencia dunha portadora de 433,92MHz; este sinal fíltrase para eliminar frecuencias fóra da banda de paso e amplifícase xa que chega cun nivel baixo. Despois mestúrase cunha frecuencia subministrada polo sintetizador PLL dando lugar a un novo sinal de FM coa portadora na frecuencia intermedia 10.7MHz. Unha vez rebaixado de frecuencia desmodúlase en FM conseguindo extraer a información transmitida, esto é o sinal dixital en banda base.

Cambiador de niveis:
Encárgase delo a porta Nand U1a

Alimentación:
Precisa unha tensión de alimentación cun rizado inferior a 10mV.
O circuíto recibe a alimentación polo cable de conexión serie, que a recibe á súa vez do conectorUSB e do conversor Serie-USB.
A tensión de alimentación fíltrase mediante L1 e C1

Antena:
Monopolo vertical cun plano de terra de alomenos 30cm x 30cm

2.2.1 Simulación de células solares e limitador
Cada célula ten as seguintes características:
Vso=4.8V	Isc=80mA	A pleno sol
Vso=4.73V	Isc=73.8mA	A pleno sol nun día de inverno
Vso=4.47V @ 45mA nas mesmas condicións.
Úsanse dúas células conectadas en paralelo polo que a intensidade será o doble.
A simulación de ditas células faise co circuíto equivalente da Figura 1.
Fig1. circuíto equivalente das dúas células solares.
Na Figura 2 pódense ver o voltaxe en circuíto aberto e a corrente de curtocircuíto, no caso de máxima intensidade luminosa.
Fig2. Voltaxe en circuíto aberto e corrente de curtocircuíto
Na Figura 3 aprézase a caída da tensión de saida cando se conecta unha carga de 50 Ω.
Fig3. Voltaxe e corrente con carga de 50 Ω.
A conexión das células ao limitador inclúe un diodo (dous na realidade) para evitar que a batería se descargue por ellas (no caso real de dous diodos, evitan a descarga dunha das células pola outra en condicións de distinta luminosidade ou rendemento).
Na Figura 4 aparecen as células conectadas ao acumulador despois do limitador. Represéntase o acumulador totalmente cargado (2.8V).
Fig4. Intensidades co acumulador cargado
Pode aprezarse que case toda a corrente subministrada polas células é absorbida polo limitador.
Se o acumulador ten pouca carga (2.4V ou menos) o limitador deriva moi pouca corrente e esta vai casi na súa totalidade ao acumulador como se ve na Figura 5.
Fig5. Intensidades co acumulador con pouca carga.
Na Figura 6 aprézase como o limitador recorta cando no colector do transistor hai
 Fig6. Efecto de recorte do limitador.
aproximadamente 2.7V que corresponden ao voltaxe do acumulador cargado.
Se aumenta a temperatura (maior radiación solar) aumenta a condución do transistor polo que comenza a limitar antes evitando a sobrecarga dos acumuladores. Figura 7
Fig7. Efecto do aumento de Tª na tensión de recorte do limitador.

Simulación feita co programa Electronics Workbench 5.0

2.2.2 Simulación da fonte de alimentación
Tensión na saída da fonte de alimentación cando as baterías están cargadas (2.8V) e o consumo é de 30mA.

Tensión na saída da fonte de alimentación cando as baterías están case descargadas (2.4V) e o consumo é de 30mA.

A simulación está feita co programa SwitchCAD III Versión 2.11r de Linear Technologies Corporation, fabricante do circuíto integrado usado na fonte.
http://www.linear.com/designtools/index.jsp

2.4 Diagrama de fluxo

Arrancar os temporizadores
T0 e T1
Realizar 5 lecturas
consecutivas de proba
Entrar en modo repouso

Meteo 1

Configurar Temporizadores
e Interrupción de T0
Configurar Porto serie con
T1 en modo 2 a 2400baud.

PASO=0
Ler datos de Temperatura
Ler datos de Humidade
Transmitir datos
Esperar 1 segundo
Desconectar Transmisor
PASO=0

Non
¿PASO=1?
(Pasou 1m)
Si

Incrementar o Contador
¿Contador = 120000?

Non
PASO=1
RETI
SUBRRUT. T0
Si
Inicialización do
sensor SHT15

3. Normas

A Organización Meteorolóxica Mundial (WMO) fai as seguintes recomendacións referentes á constitución e ao emprazamento dunha caseta meteorolóxica:

Constitución:

Construída de madeira.

Pintada de branco e esmaltada co fin de reflectir ben a radiación.

- Con boa ventilación.
- As paredes teñen que estar formadas por persianas inclinadas de tal xeito que os raios do sol non poidan penetrar no seu interior.
- O teito debe estar inclinado para deixar escurrir a auga de choiva ou a neve. Pode ser dobre, con circulación de aire entre os dous tellados para evitar o quentamento do aire cando a radiación é moi intensa.
- A porta debe estar orientada ao norte (no hemisferio norte) para evitar que o sol entre cando está aberta e incida sobres os aparatos de medida.

Emprazamento:

Debe situarse en lugares chás e ceibes de obstáculos que podan afectar ás observacións, onde o clima sexa representativo das condicións da zona. Así por exemplo, evitaranse as pendentes moi pronunciadas, cimas de cerros ou afundimentos moi profundos cuxa temperatura, vento,etc, podan ser diferentes ás do seu entorno.
- Sempre que sexa posible o chán debe estar cuberto de vexetación natural, a cal tense que podar pero nunca regar, posto que esto modificaría a lectura dos datos. Hai que evitar os cháns de pedra e de asfalto.

A caseta ten que estar situada a 1.5m de altura sobre o chán.

5 Listado de compoñentes e materiais
Emisor

Emisor (cont.)

Sensores

Receptor

6.1 Proceso de montaxe
Instruccións de deseño da placa de circuíto impreso:
Antes de colocar os compoñentes e facer o rutado de pistas, débese ter en conta onde están situadas as suxeccións da placa á caixa.

Debido a que algúns compoñentes da estación traballan con frecuencias relativamente altas, ou ben con sinais de datos débiles, é aconsellable, ao facer o “rutado” de pistas e colocación de compoñentes, seguir os seguintes criterios co fin de non alterar ou perder datos.
- No sensor SHT15, para evitar a perda de datos cando a lonxitude do cable é maior de 10cm, é aconsellable rutar masa e alimentación entre os dous fíos de sinal.
- No conversor A/D MCP3208 débense separar o máximo posible as pistas con sinais analóxicos e dixitais, e non pasar pistas por debaixo do circuíto integrado ou por debaixo do condensador de desacoplo.
- No transmisor RTFQ1, débense facer conexións preferentemente curtas, e rodear as pistas co plano de masa.
- No conversor DC/DC LT1303, os condensadores e bobinas que forman parte da fonte de alimentación deben estar situados, na placa de circuíto impreso, o máis perto posible deste para evitar interferencias producidas polos armónicos que se xeran.

Para evitar a aparición de ruído nos sinais de datos faise o plano de masa o máis grande posible.

Instruccións de mecanizado e montaxe da prancha exterior do emisor:
A prancha exterior débese mecanizar segúndo se indica no plano correspondente para situar nela a antena, as células solares, o piranómetro e unha conexión de masa (plano de terra para a antena).
A antena vai situada no centro da prancha illada mediante un pasamuros de PVC para evitar que o vivo da antena faga contacto coa masa. Aprétase por debaixo cunha porca e a continuación vai unha arandela para soldar o cable e unha contraporca. No burato perto dela vai un parafuso apretado con porca, seguido doutra arandela para soldar o cable de masa e outra contraporca.
As células solares van colocadas no frontal da prancha, fronte aos buratos que permiten soldar ou desoldar os cables e impiden que os contactos fagan contacto coa prancha. Para fixalas emprégase silicona inerte, e por detrás íllanse para evitar que se produzan contactos eléctricos con algunha parte metálica da caseta.
O piranómetro sitúase de xeito que ningún obxecto lle faga sombra, esto é, maís ao sur que a antena, e tendo en conta que o cable debe estar orientado cara ó norte. Debe estar correctamente nivelado coa axuda do nivel de burbulla que incorpora.

A prancha vai suxeita ao teito da caseta, algo separada deste, para que o frontal non impida a entrada de aire na caseta.

Os cables entran na caseta por unha das reixas de ventilación e deben fixarse mediante bridas de plástico.

Instruccións de fixación do circuíto do emisor e do sensor de H-T:
O circuíto do emisor vai aparafusado dentro da caixa de plástico. Esta vai no interior da caseta colocada de xeito que non impida a entrada de aire e sexa facilmente accesible para cambiar as baterías e conectar ou desconectar os cables.
O sensor de humidade e temperatura debe situarse aproximadamente no centro xeométrico da caseta suspendido polo cable de conexión.

7. Axustes e mantemento
Unha vez rematadas as placas dos circuítos:
Facer un exame visual do estado das soldaduras verificando que non falta ningunha, nin están frías, nin curtocircuitan as pistas
- Verificar mediante un polímetro que non hai curtocircuítos entre alimentación e masa.
- Conectar a alimentación e verificar que as tensións son correctas e non hai ningún compoñente que se quente excesivamente. Despois de conectar a alimentación fanse cinco transmisións de proba e en cada unha delas debe acenderse o led durante un tempo curto. Pasado este tempo volverá a acenderse cada minuto indicando a transmisión.
- Coas baterías cargadas ao máximo e as células solares recibindo a máxima intensidade de luz, axustar o potenciómetro do limitador para que a corrente subministrada polas células vaia polo transistor e non sobrecargue as baterías.

Mantemento:
Entre os datos transmitidos están os valores das tensións das células solares e das baterías así como a corrente de carga.
Verificar regularmente que as baterías manteñen a carga, especialmente nos días de pouca luz e de baixas temperaturas.
Cada trimestre verificar que o sensor de humidade temperatura está limpo e limpar a superficie das células solares e a cúpula do piranómetro.
Anualmente facer unha revisión do estado dos cables e conectores procedendo a súa limpeza no caso de formación de óxidos.

8.Orzamentos

Receptor

Sensores

Emisor